|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Persiapan dan Kelengkapan** | |
| **1** | **Gambar** | **Keterangan** |
| 1.1 |  | Unit PM Pro 1  *PM Pro 1 Main Unit* |
| 1.2 |  | 2 x Baterai 14.8V  *2 x Battery 14.8V* |
| 1.3 |  | Kabel Catu Daya  *Power Cable* |
| 1.4 |  | Kabel Pembumian  *Ground Cable* |
| 1.5 | C:\Steven\Dokumen Produk\1. PM PRO 1\1. SOP\Foto Tambahan\XM1_2.jpeg | Unit Modular XM  *XM Module* |
| 1.6 | C:\Steven\Dokumen Produk\1. PM PRO 1\1. SOP\Foto Tambahan\electrofe.jpeg | Elektroda Foam Sekali Pakai (1 kantong isi 10 buah) *Single Use Foam Electrode* *(1 pack, 10 pcs)* |
| 1.7 | C:\Steven\Dokumen Produk\1. PM PRO 1\1. SOP\Foto Tambahan\TEMPPROBE.jpeg | Sensor Temperatur Kulit *Skin Temperature Sensor* |
| 1.8 | C:\Users\Intel\Desktop\SOP PM PRO 2\FOTO SOP PM PRO 2\IMG_20190912_083204.jpg | Kabel Adaptor SpO2  SpO2  *Adapter Cable* |
| 1.9 | C:\Users\Intel\Desktop\SOP PM PRO 2\FOTO SOP PM PRO 2\IMG_20190912_083245.jpg | Sensor SpO2  SpO2 *Sensor* |
| 1.10 | C:\Steven\Dokumen Produk\1. PM PRO 1\1. SOP\Foto Tambahan\ECG_LIMB.jpeg | Kabel *Limb* EKG 5-*lead*  *5-lead ECG Limb Cable* |
| 1.11 | C:\Steven\Dokumen Produk\1. PM PRO 1\1. SOP\Foto Tambahan\ECG TRUNK1.jpeg | Kabel *Trunk* EKG 5-*lead*  *5-lead ECG Trunk Cable* |
| 1.12 |  | Manset NIBP  *NIBP Cuff* |
| 1.13 |  | Selang NIBP  *NIBP Tube* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Baterai, Pengisian Daya, dan Pengaturan Awal** | | | | |
| **2** | **Gambar** | | | **Keterangan** |
| 2.1 |  | | | Untuk membuka tutup kompartemen baterai, tekan tombol abu-abu pada tutup baterai dan geser kekanan sesuai arah panah. |
| 2.2 |  | | | Pasang baterai pertama pada tempatnya, perhatikan pengunci posisi baterai yang berada ditengah.  Putar pengunci baterai ke arah berlawanan dari kompartemen yang akan diisi baterai.  Posisikan kembali pengunci baterai agar baterai tidak keluar dari kompartemennya. |
| 2.3 |  | | | Pasang baterai kedua dan kunci posisi baterai dengan pengunci baterai. |
| 2.4 | C:\Users\ENG-003\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20191217_132311.jpg | | | Tutup kembali kompartemen baterai. |
| 2.5 |  | | | Untuk mengisi daya baterai atau menggunakan daya listrik AC 220V, pasang kabel catu daya AC di *port AC* pada bagian belakang unit yang bertanda “100V-240V ~ 50-60Hz”. Kunci kabel dengan pengait agar tidak mudah lepas. |
| 2.6 | C:\Users\ENG-005\AppData\Local\Packages\Microsoft.YourPhone_8wekyb3d8bbwe\TempState\photos\IMG_20191210_093615.jpg | | | Gambar terkaitLampu dikator untuk penggunaan daya AC dan proses pengisian daya, warna orange untuk charging, hijau ketika baterai penuh.  Hasil gambar untuk battery ico  Indikator lampu untuk penggunaan daya baterai. |
| **Pengaturan Informasi Pasien** | | | | |
| 2.8 | |  | | Pengaturan Informasi Pasien harus dilakukan sebelum memulai proses monitoring karena terdapat parameter *type* pasien yang harus disesuaikan dengan jenis pasien aktual. Hal ini karena jenis pasien yang dipilih akan menentukan optimasi algoritma pengukuran parameter fisiologis seperti SpO2, NIBP, dan lain-lain.  Pengaturan pasien: **Menu** > **Patient Setup** > **New Patient**, maka akan mengisi sesuai Gambar disamping.  Pengaturan pasien cepat: **Menu** > **Patient Setup** > **Quick Admit**, maka hanya perlu mengatur jenis pasien (dewasa/anak/neonates) dan keterangan penggunaan alat pacu jantung. |
| **Nama** | **Keterangan** | |
| MRN | *Medical Record Number*/Nomor Rekam Medis | |
| Last Name | Nama belakang pasien | |
| First Name | Nama depan pasien | |
| Bed. No | Nomor tempat tidur pasien | |
| Doctor | Nama dokter yang menangani pasien | |
| Gender | Jenis kelamin pasien | |
| Type | Jenis pasien (*adult, pediatric, neonates*), penting untuk diatur karena menentukan optimasi algoritma pengukuran parameter fisiologis | |
| Blood Type | Golongan darah pasien | |
| Pace | Keterangan penggunaan alat pacu jantung / *pacemaker*, penting untuk diatur karena menentukan optimasi algoritma defibrilasi EKG | |
| Date of Birth | Tanggal kelahiran pasien | |
| Date of Admission | Tanggal pasien pertama kali dirawat | |
| Height | Tinggi badan pasien | |
| Weight | Berat badan pasien | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Penggunaan** | | |
| **3** | **Gambar** | **Keterangan** |
| 3.1 | C:\Steven\Dokumen Produk\1. PM PRO 1\1. SOP\Foto Tambahan\XM1.jpeg | Pasang modul XM ke slot modul di belakang unit.  Pastikan konektor modular PM Pro 1 tersambung dengan modul XM sampai berbunyi “klik” dan unit XM sudah terkunci pada PM PRO 1. |
| 3.2 | C:\Users\ENG-005\AppData\Local\Packages\Microsoft.YourPhone_8wekyb3d8bbwe\TempState\photos\IMG_20191210_093635.jpg | Tekan tombol Power On/Off pada PM Pro 1 untuk menyalakan unit. Untuk mematikan tekan dan tahan tombol Power On/Off selama beberapa saat sampai muncul notifikasi “System is Shutting Down”. |
| 3.3 | C:\Steven\Dokumen Produk\1. PM PRO 1\1. SOP\Foto Tambahan\XM1.jpeg  C:\Steven\Dokumen Produk\1. PM PRO 1\1. SOP\Foto Tambahan\no_module.jpeg | Pemasangan yang benar akan ditunjukkan dengan indikator lampu LED pada XM menyala dan proses *“Loading module…”* pada PM Pro 1 selesai dan menampilkan fungsi pemantauan (EKG, RESP, SpO2, dll.) yang dapat diakses.  Jika terdapat pesan “*No Module Detected…”* pada status bar seperti pada Gambar disamping, maka kemungkinan modul XM belum terpasang dengan baik. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pengukuran *Non-invasive Blood Pressure* (NIBP)** | | |
| 3.4 | C:\Users\Intel\Desktop\SOP PM PRO 2\FOTO SOP PM PRO 2\IMG_20190912_084654.jpg | Hubungkan selang ekstensi NIBP ke selang manset NIBP. |
| 3.5 | C:\Steven\Dokumen Produk\1. PM PRO 1\1. SOP\Foto Tambahan\nibppluh.jpeg | Hubungkan selang ekstensi NIBP ke *port* NIBP pada modul PM Pro 2.  Pastikan pemasangan sudah benar untuk mencegah kebocoran aliran udara yang mengakibatkan pesan “NIBP Leak” pada area notifikasi teknis. |
| 3.6 |  | Pasangkan Manset NIBP pada subjek/pasien yang akan diukur tekanan darahnya. Perhatikan agar simbol Φ berada pada jalur arteri pasien.  Ukuran manset yang keliru untuk jenis pasien yang berbeda dapat menyebabkan pembacaan yang keliru. Gunakan manset dengan ukuran yang sesuai. |
| 3.7 |  | Tekan tombol NIBP  / pada unit. |
| 3.8 |  | Unit akan memulai proses pengukuran NIBP dan menampilkan hasil pengukuran tekanan SISTOLIK/DIASTOLIK(MAP) seperti Gambar di samping. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pengukuran SpO2** | | |
| 3.9 | C:\Users\Intel\Desktop\SOP PM PRO 2\FOTO SOP PM PRO 2\IMG_20190912_085451.jpg | Sambungkan sensor SpO2 dan kabel adaptor SpO2. Perhatikan orientasi soket keduanya, pastikan tidak terbalik. |
| 3.10 | C:\Users\Intel\Desktop\SOP PM PRO 2\FOTO SOP PM PRO 2\IMG_20190912_085358.jpg | Sambungkan sensor SpO2 dan kabel adaptor SpO2 sampai konektor terpasang sempurna. |
| 3.11 | C:\Users\Intel\Desktop\SOP PM PRO 2\FOTO SOP PM PRO 2\IMG_20190912_085544.jpg | Kunci kedua konektor dengan pengunci akrilik bening pada kabel adaptor SpO2. |
| 3.12 | C:\Steven\Dokumen Produk\1. PM PRO 1\1. SOP\Foto Tambahan\plugin_spo2.jpeg | Pasang kabel adaptor SpO2 (berwarna biru) ke unit. Posisi panah berada di atas.  Pasang sensor SpO2 ke jari pasien dengan poisi sensor menutupi kuku. |
| 3.13 |  | Unit akan menghitung kalkulasi kadar saturasi oksigen dalam darah, denyut nadi *(pulse rate*), indeks perfusi, dan grafik *plethysmogram* yang ditampilkan seperti Gambar disamping. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pengukuran EKG** | | |
| 3.14 | C:\Steven\Dokumen Produk\1. PM PRO 1\1. SOP\Foto Tambahan\ECG_trunk.jpeg | Sambungkan kabel *limb* EKG dengan kabel *trunk* EKG. Port sambungan kabel EKG bersifat *unidirectional*, atau tidak mungkin terpasang terbalik. Namun, pastikan warna *lead* yang dipasang sesuai dengan keterangan pada badan kabel *trunk* EKG. |
| 3.15 | C:\Steven\Dokumen Produk\1. PM PRO 1\1. SOP\Foto Tambahan\ecg pluh.jpeg | Pasang *port* 12-pin (berwarna hijau) kabel *trunk* EKG ke unit. Posisi panah berada di atas. |
| 3.16 |  | Tekan di area EKG untuk masuk ke menu pintasan pengaturan EKG/**ECG Setup**. |
| 3.17 |  | Pada menu **ECG Setup**, pastikan pengaturan *Lead Type* sesuai dengan kabel EKG yang digunakan. Standar kabel EKG yang diberikan bersama unit adalah kabel EKG 5-*lead*, oleh karena itu, tekan menu *drop-down* dari **Lead Type** dan Anda dapat meilih **3 Leads** atau **5 Leads.** |
| 3.18 |  | Pasang elektroda 5 *lead* pada tubuh pasien seperti Gambar disamping (penamaan IEC pada elektroda tungkai; penamaan AHA pada elektroda dada).  Pada saat pemasangan elektroda *reusable*, gunakan gel ultrasound atau air sebagai medium konduksi untuk meningkatkan kualitas bacaan sinyal EKG dari tubuh pasien. |
| 3.19 | . | Hasil pembacaan sinyal EKG termasuk gelombang EKG, nilai *heart rate*, analisis kejadian *arrhythmia*, dan analisis ST (jika dinyalakan).  Hasil pembacaan parameter HR adalah pengambilan dari mode AUTO secara *default,* dapat diubah pada **ECG Setup**. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pengukuran RESP** | | |
| 3.20 |  | Pembacaan laju respirasi, RR (*Respiration Rate*) didapat dari kalkulasi *lead I* atau *lead II* EKG. Pemilihan *lead* perhitungan laju respirasi dapat diakses dari **RESP Setup**. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pengukuran TEMP** | | |
| 3.21 | C:\Steven\Dokumen Produk\1. PM PRO 1\1. SOP\Foto Tambahan\TEMPPLUG.jpeg | Pasang *connector* sensor temperatur pada modul XM (berwarna oranye) dengan tanda panah berada di atas. |
| 3.22 | C:\Steven\Dokumen Produk\1. PM PRO 1\1. SOP\Foto Tambahan\tempread.jpeg | Hasil pengukuran suhu akan ditampilkan di layar seperti Gambar disebelah. Letakkan *probe* temperature pada kulit di daerah yang ingin dilakukan pengukuran suhu. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Menu dan Setting *Shortcut*** | | | |
| **Gambar** | | | |
| 4.1 | 35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 | | |
| **No** | **Nama** | **Keterangan** |
| 1 | Indikator Alarm Teknis | Alarm teknis monitor (contoh: sensor yang terlepas atau terjadi gangguan teknis) |
| 2 | Indikator Alarm Fisiologis | Alarm kondisi fisiologis pasien (hasil pembacaan terlalu tinggi atau rendah dari nilai normal) |
| 3 | Indikator Alarm Bisu/*Mute* | Indikator alarm bisu/*mute* akan menyala merah jika mode bisu/*mute* diaktifkan |
| 4 | Area Status Alarm | Jika alarm berbunyi, status/notifikasi alarm akan muncul disini |
| 5 | Simbol Alarm Mati | Alarm yang diMute akan muncul indikator alarm |
| 6 | Nilai Pengukuran | Hasil dari pengukuran fisiologis pasien akan muncul disini dengan indikator berupa angka dan/atau grafik |
| 7 | Indikator Jaringan | Status konektivitas jaringan |
| 8 | Waktu dan Tanggal | Tampilan waktu dan tanggal akan muncul disini |
| 9 | Indikator Baterai | Status 2 baterai akan ditampilkan secara terpisah |
| 10 | Indikator Sumber Listrik AC | Jika kabel catu daya dihubungkan ke sumber listrik AC, maka lampu indikator AC akan menyala dan indikator AC pada layar akan muncul |
| 11 | Menu | Masuk ke menu setting |
| 12 | ModulSwitch | Pemilihan fungsi modul pengukuran yang dapat digunakan |
| 13 | Vital | Tampilan display dengan HR, NIBP, ECG 1 wave dan SpO2 Pleth |
| 14 | *Big Font* | Tampilan display 4 parameter, masing-masing parameter dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan |
| 15 | OxyCRG | Monitoring HR, laju pernapasan dan level oxygen di neonatal |
| 16 | Kenop Putar | Navigasi putar untuk pemilihan menu, tekan kenop untuk memilih |
| 17 | Menu | Pemilihan menu dan setting |
| 18 | Start/Stop Print | Pemilihan untuk memulai/menghentikan proses perkaman dengan *printer* internal (jika ada) |
| 19 | Freeze/Unfreeze | Pemilihan untuk meng Freeze/Unfreeze waveform |
| 20 | Trend | Untuk melihat waveform, data NIBP, grafik data tren, dan parameter pengukuran *real-time* |
| 21 | Start/Stop NIBP | Untuk memulai/menghentikan proses pengukuran NIBP |
| 22 | Tombol *Mute* | Untuk menyalakan/mematikan mode bisu atau *mute* alarm sementara |
| 23 | Indikator Daya AC dan Pengisian Daya Baterai | Indikator pengisian daya, kuning proses pengisian, hijau jika sudah penuh. |
| 24 | Indikator Daya Baterai | Indikator penggunaan daya baterai |
| 25 | Tombol Power ON/OFF | Mematikan dan menghidupkan unit |
| 26 | *Trend Screen* | Untuk menampilkan data tabel tren *heart-rate*, SpO2, RR, NIBP, dan PR pada layar. |
| 27 | *Standard* *Screen* | Menampilkan parameter standar, seperti pada contoh Gambar di atas. |
| 28 | Tombol Navigasi Menu Pintasan | Menampilkan menu pintasan/*shortcut* selanjutnya, panah ke kiri untuk menu pintasan/*shortcut* sebelumnya |
| 29 | *Measure Set* | Menampilkan pemilihan parameter modul yang dapat digunakan dan mematikan parameter yang tidak digunakan |
| 30 | Pintasan *Mute* | Untuk menyalakan/mematikan mode bisu atau *mute* alarm sementara |
| 31 | *Waveform* | Parameter berupa gelombang EKG, Respirasi, SpO2, dll |
| 32 | Tipe Pasien | Dapat diisi pada pembuatan data pasien baru dengan pilihan adult, pediatric atau neonatus |
| 33 | Nama Pasien | Dapat diisi pada pembuatan data pasien baru |
| 34 | Departemen | Dapat diisi pada pembuatan data pasien baru |
| 35 | Nomor Tempat Tidur | Dapat diisi pada pembuatan data pasien baru |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menu Pintasan Pengaturan pada Tampilan Parameter Pengukuran** | | |
| **ECG Setup / Pengaturan EKG** | | |
| 4.2 |  | |
| **Nama** | **Keterangan** |
| Lead Type | Pemilihan *lead* kalkulasi EKG, 3 *lead* atau 5 *lead* |
| Display | Tampilan display EKG |
| Filter | Filter ECG untuk mengurangi gangguan: *Monitor, Surgery, Diagnosis* |
| Smart Lead Off | Pemilihan aktivasi/deaktivasi fungsi SmartLeadOff |
| Calc. Lead | Pemilihan lead yang ingin ditampilkan: *lead* I, II dan III |
| Pace | Pemilihan keterangan pasien yang menggunakan pacemaker |
| Beat Source | Sumber pembacaan *heart rate*: dapat memilih HR, PR atau AUTO |
| Alarm Source | Sumber alarm dapat dipilih dari pembacaan HR, PR atau AUTO |
| Alarm Setup | Pengaturan batas atas atau bawah alarm EKG |
| ARR Analysis | Pengaturan diagnosis kelainan irama jantung atau *arrhythmia* |
| ST Analysis | Pengaturan aktivasi/deaktivasi fungsi analisis ST |
| Beat Volume | Pengaturan untuk besaran volume denyut yang dihasilkan |
| Calibration | Kalibrasi internal |
| Default | Kembali ke pengaturan awal |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menu Pintasan Pengaturan pada Tampilan Parameter Pengukuran** | | |
| **RESP Setup / Pengaturan Respirasi** | | |
| 4.3 |  | |
| **Nama** | **Keterangan** |
| Hold Type | Mode pengukuran RR, terdapat 2 pilihan pengaturan MANUAL dan AUTO |
| RESP Lead | Pemilihan *lead* kalkulasi untuk menghitung nilai laju respirasi (RR) |
| Apnea Alm | Jika terjadi pembacaan apnea, alarm akan muncul terus selama 20 detik |
| Alarm Setup | Pengaturan batas atas atau bawah dari alarm respirasi |
| Default | Kembali ke pengaturan awal |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menu Pintasan Pengaturan pada Tampilan Parameter Pengukuran** | | |
| **SpO2 Setup / Pengaturan SpO2** | | |
|  |  | |
| **Nama** | **Keterangan** |
| Pitch Tone | Perubahan suara berdasarkan perubahan nilai SpO2 |
| NIBP Simul | Pembacaan bersamaan dengan NIBP, keakuratan akan menurun. Pengaturan *default* adalah OFF |
| Sensitivity | Tingkat sensitivitas pembacaan SpO2, berhubungan dengan *refresh rate*. |
| Alarm Setup | Pengaturan batas atas atau bawah alarm SpO2 |
| Default | Kembali ke pengaturan awal |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menu Pintasan Pengaturan pada Tampilan Parameter Pengukuran** | | |
| **PR Setup / Pengaturan Laju Denyut** | | |
| 4.4 |  | |
| **Nama** | **Keterangan** |
| PR Source | Sumber pembacaan yang diambil dari SpO2 |
| Alarm Source | Sumber pemicu alarm: dapat memilih HR, PR atau AUTO |
| Beat Source | Sumber suara denyut: dapat memilih HR, PR atau AUTO |
| PR Volume | Besaran volume Pulse Rate |
| Alarm Setup | Pengaturan batas atas atau bawah dari Alarm PR |
| Default | Kembali ke pengaturan awal |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menu Pintasan Pengaturan pada Tampilan Parameter Pengukuran** | | |
| **TEMP Setup / Pengaturan Temperatur** | | |
| 4.5 |  | |
| **Nama** | **Keterangan** |
| Unit | Satuan Bacaan Temperatur |
| Alarm Setup | Pengaturan batas atas atau bawah dari alarm TEMP (T1, T2, TD) |
| Default | Kembali ke pengaturan awal |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menu Pintasan Pengaturan pada Tampilan Parameter Pengukuran** | | |
| **NIBP Setup / Pengaturan NIBP** | | |
| 4.6 |  | |
| **Nama** | **Keterangan** |
| Unit | Untuk memilih satuan pengukuran: mmHg, kPa, dan cmH2O |
| Measure Mode | Pengaturan mode pengukuran: MANUAL (pengukuran *on-demand*) dan AUTO (berulang pada interval tertentu) |
| Interval | Interval pengukuran tekanan darah jika *measure mode* pada mode AUTO |
| Inflation Mode | Mode inflasi: manual (dapat memilih *inflation value*) dan AUTO |
| Inflation Value | Pengaturan tekanan inflasi untuk pengukuran tekanan darah (80-240 mmHg, kelipatan 20 mmHg) |
| PR | Pengaturan aktivasi/deaktivasi perhitungan PR dari pengukuran NIBP |
| Alarm Setup | Pengaturan batas atas dan bawah alarm NIBP (SYS, DIA, MAP, dan PR) |
| Continuous | Pengaturan pengukuran NIBP kontinyu |
| Default | Kembali ke pengaturan awal |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menu Pintasan Pengaturan pada Tampilan Parameter Pengukuran** | | |
| **NIBP Review** | | |
| 4.7 |  | |
| **Nama** | **Keterangan** |
| Record | Untuk merekam data di kertas print/*roll paper* |
| Print | Unutk merekam data menggunakan printer eksternal |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menu** | | |
| 4.8 |  | |
| **Nama** | **Keterangan** |
| Patient Setup | Menu pendaftaran atau penyuntingan data pasien |
| Review | Mengakses hasil pengukuran yang disimpan, termasuk: grafik tren, table tren, *review* alarm, sejarah pasien, *review* NIBP, *review* ARR |
| Display Setup | Menu pengaturan tampilan layar, jumlah grafik dalam satu layar, dan pengaturan tampilan *control-bar* (menu *shortcut* di bawah layar) |
| System Setup | Terdapat pengaturan *recorder*, volume tombol, *event marker*, *ModuleSwitch* (untuk memilih fungsi pengukuran), pengaturan *printer* eksternal, dan *MeasureSet* (untuk memilih modul pengukuran) |
| Removable Device | Menu untuk *removable device* |
| Maintenance | Pengaturan lanjutan, berisi menu sebagai berikut: |
| C:\Steven\Dokumen Produk\1. PM PRO 1\1. SOP\Foto Tambahan\maintenance.jpeg | |
| * User Maintain | Pengaturan lanjutan yang dapat diakses pengguna (Password: ABC), dengan menu sebagai berikut: |
| **C:\Steven\Dokumen Produk\1. PM PRO 1\1. SOP\Foto Tambahan\usermaintain.jpeg** | |
| 1. Department | Mengatur departemen tempat monitor digunakan |
| 1. Default transfer time benchmark | Mengatur pengaturan waktu mengikuti PM Pro 1 (*target monitor*) atau modul PM Pro 2/XM (*transport monitor*) |
| 1. Electrode Setup | Pengaturan penamaan elektroda (standar Eropa IEC/standa Amerika AHA) |
| 1. Language/Bahasa | Pengaturan bahasa |
| 1. Other Setups | Pengaturan lainnya seperti pengaturan filter *hum*, jenis sensor temperatur, aktivasi pengaturan penyimpanan data, enkripsi transmisi, pengaturan keluaran *port* *auxiliary,* dan lain-lain |
| 1. Shortcut Setup | Pengaturan tombol pintasan/*shortcut* yang ditampilkan pada *control bar* |
| 1. Network Maintain | Pengaturan jaringan |
| 1. USB Configure | Pengatruan penyimpanan USB atau *removable device* |
| 1. V-Link Maintenance | Pengaturan koneksi serial V-Link |
| 1. Alarm Setup | Pengaturan parameter alarm |
| 1. TouchScr Calibration | Kalibrasi sensor layar sentuh |
| 1. NIBP Maintain | Pemeliharaan NIBP, termasuk *manometer,* tes kebocoran, dan reset modul NIBP |
| 1. User Configure | Pengaturan konfigurasi pengguna |
| 1. Date/Time Setup | Pengaturan tanggal dan waktu monitor |
| 1. Scanner Management | Pengaturan *scanner* |
| * Factory Maintain | Pengaturan lanjutan yang dapat diakses produsen |
| Alarm Setup | Pengaturan alarm |
| Default | Kembali ke pengaturan pabrikan |
| Common Function | Berisi menu lanjutan yang berisi beberapa fungsi seperti: |
| C:\Steven\Dokumen Produk\1. PM PRO 1\1. SOP\Foto Tambahan\menu common.jpeg | |
| * Calculation | Untuk menu perhitungan dosis obat, hemodinamik, okisgenasi, ventilasi, dan fungsi ginjal pasien |
| * Brightness | Untuk mengatur kecerahan monitor |
| * About | Menampilkan versi perangkat lunak, perangkat keras, dan modul PM Pro 1 |
| * Data Store | Untuk pengaturan penyimpanan data |
| * Standby | Masuk mode *standby* |
| * Night Mode | Masuk mode malam |
| * Demo Mode | Masuk mode demo, password 3045 |



**PT. SINKO PRIMA ALLOY**

Alamat: Tambak Osowilangon Permai Blok E7-E8, Surabaya

Indonesia 60191

Tel:+62-31-7482816

Fax: +62-31-7482865

E-mail: indoelitech@gmail.com

Website: <http://www.indoelitech.com>

**SPA-PP/PROD-138.20122019.00**