## PM PRO 1
PT. SINKO PRIMA ALLOY | [5 empty] | No. Dokumen |  |  | : SPA-LKP/QC-46a |  |  |  |  | diuji oleh : | [5 empty] | disetujui oleh: |  |  | note : kolom no. dokumen jangan di rubah
LEMBAR KERJA PENGUJIAN | [5 empty] | Revisi |  |  | : 01
PATIENT MONITOR | [5 empty] | Tgl.Terbit |  |  | : 18 Desember 2019
A. | Data Administrasi |  | : | SPA/LKP/PMPRO100
| Tempat Pengujian |  | : | PT. Sinko Prima Alloy
| Ruangan Pengujian |  | : | QC
| Tanggal Pengujian |  | :
| Metode Kerja |  | : | Pengujian Patien Monitor
| Data Alat - Nama |  | : | Patient Monitor |  |  |  |  | - | Tipe : PM 9000
| - Merk |  | : | Elitech |  |  |  |  | - | No. Seri :
B. | Daftar Alat Ukur
| No | Nama Alat |  |  |  | Merk |  |  |  | Type |  |  | No. Seri
| 1 | Thermohygrometer |  |  |  | KT |  |  |  | 903 |  |  | -
| 2 | SPO2 Simulator |  |  |  | Fluke Biomedical |  |  |  | Spot Light |  |  | 2597028
| 3 | NIBP Simulator |  |  |  | Contec |  |  |  | MS200 |  |  | JS 1209100013
| 4 | Patien Simulator |  |  |  | Contec |  |  |  | MS400 |  |  | JS 1504100007
| 5 | Field Metrology Well |  |  |  | Fluke Biomedical |  |  |  | FMW9143 |  |  | B94809
C. | Pengukuran Kondisi Lingkungan | [6 empty] | D. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi
| NO | Paremeter | Terukur | [5 empty] | No | Bagian Alat |  |  |  | Hasil Pemeriksaan |  |  |  | Keterangan
|  |  | Awal |  | Akhir | [8 empty] | Fisik |  | Fungsi
| 1 | Temperature | °C |  | °C |  |  |  | 1 | Kontrol/Indikator | [7 empty] | NOT OK
| 2 | Kelembapan | % |  | % |  |  |  | 2 | Power Adaptor | [7 empty] | NOT OK
[9 empty] | 3 | Power Cable | [7 empty] | NOT OK
[9 empty] | 4 | Baterai Charger | [7 empty] | NOT OK
[9 empty] | 5 | Extention NIBP (NIBP Tube) | [7 empty] | NOT OK
[9 empty] | 6 | Cuff Dewasa (Adult) | [7 empty] | NOT OK
[9 empty] | 7 | Cuff Dewasa (Ped) | [7 empty] | NOT OK
[9 empty] | 8 | Cuff Dewasa (Neonate) | [7 empty] | NOT OK
[9 empty] | 6 | SpO2 Dewasa (Adult) | [7 empty] | NOT OK
[10 empty] | SpO2 Dewasa (Ped) | [7 empty] | NOT OK
[9 empty] | 7 | SpO2 Dewasa (Neonate) | [7 empty] | NOT OK
[9 empty] | 8 | Extention Cable SPO2 | [7 empty] | NOT OK
[9 empty] | 9 | ECG Cable | [7 empty] | NOT OK
E. | Pengukuran Keselamatan Listrik (Kuantitatif)
| No | Parameter | [12 empty] | Ambang Batas |  |  | Terukur |  |  | Keterangan
| 1 | Arus bocor pada kabel pembumian polaritas normal | [12 empty] | ≤ 500 |  | µA |  |  | µA | OK
| 2 | Arus bocor pada kabel pembumian polaritas terbalik | [12 empty] | ≤ 500 |  | µA |  |  | µA | OK
| 3 | Arus bocor pada selungkup polaritas normal dengan pembumian | [12 empty] | ≤ 500 |  | µA |  |  | µA | OK
| 4 | Arus bocor pada selungkup polaritas terbalik dengan pembumian | [12 empty] | ≤ 500 |  | µA |  |  | µA | OK
| 5 | Arus bocor pada selungkup polaritas normal tanpa pembumian | [12 empty] | ≤ 500 |  | µA |  |  | µA | OK
| 6 | Arus bocor pada selungkup polaritas terbalik tanpa pembumian | [12 empty] | ≤ 500 |  | µA |  |  | µA | OK
| 7 | Arus bocor pada electrode/paddle polariats normal dengan pembumian | [12 empty] | ≤10 |  | µA |  |  | µA | OK
| 8 | Arus bocor pada electrode/paddle polaritas normal tanpa pembumian | [12 empty] | ≤10 |  | µA |  |  | µA | OK
| 9 | Arus bocor pada electrode/paddle polaritas terbalik dengan pembumian | [12 empty] | ≤50 |  | µA |  |  | µA | OK
| 10 | Arus bocor pada electrode/paddle polaritas terbalik tanpa pembumian | [12 empty] | ≤50 |  | µA |  |  | µA | OK
| 11 | Nilai resistansi Kawat Pembumian | [12 empty] | ≤ 0.2 |  | Ω |  |  | Ω | OK
F. | Pengukuran Heart Rate (BPM) dan Respirasi (ECG)
| No. | Parameter | Setting |  | Hasil Pembacaan | [11 empty] | Rata Rata |  | Hasil Uji |  |  | Standart Toleransi
[5 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI
| 1 | HR (bpm) | 60 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | NOTOK |  |  | ±2%
|  |  | 120 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | NOTOK |  |  |  | Tidak OK
|  |  | 240 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | NOTOK
| 2 | Respiration | 20 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | NOTOK |  |  | ±2 rpm
|  |  | 40 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | NOTOK
|  |  | 100 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | NOTOK
G. | Pengukuran Pulse Rate (BPM) dan Saturasi Oksigen (SpO2)
| No. | Parameter | Setting |  | Hasil Pembacaan | [11 empty] | Rata Rata |  | Hasil Uji |  |  | Standart Toleransi
[5 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI
| 1 | SPO2 (%) | 80% | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | NOTOK |  |  | ± 2%
|  |  | 90% | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | NOTOK |  |  |  | Tidak OK
|  |  | 100% | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | NOTOK
| 2 | PR | 60 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | NOTOK |  |  | ± 2 BPM
|  |  | 120 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | NO OK
|  |  | 240 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | NOTOK
H. | Pengukuran Non Invasive Blood Pressure
| No | NIBP | Hasil Pembacaan | [11 empty] | Rata Rata |  |  | Hasil Uji |  |  | Standart Toleransi
|  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI
| 1 | Systole 60 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | NOTOK |  |  | ± 5 mmHg
|  | MAP 40 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | NOTOK |  |  |  |  | Tidak OK
|  | Diastolic 30 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | NOTOK
| 2 | Systole 120 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | NOTOK
|  | MAP 93 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | NOTOK
|  | Diastolic 80 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | NOTOK
| 3 | Systole 150 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | NOTOK
|  | MAP 116 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | NOTOK
|  | Diastolic 100 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | NOTOK
I. | Pengukuran Suhu
| No. | Parameter | Setting |  | Hasil Pembacaan | [11 empty] | Rata Rata |  | Hasil Uji |  |  | Standart Toleransi
[5 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI
| 1 | Suhu | 35 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | NOTOK |  |  | ±1ºC | Tidak OK
|  |  | 37 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | NOTOK
|  |  | 40 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | NOTOK
J. | Telaah Teknis Pengujian | [10 empty] | K. | Kesimpulan Telaah Teknis Pengujian
| No | Pengukuran | Kategori | [8 empty] | Berdasarkan hasil Pengujianan meliputi pengukuran keselamatan listrik dan pengukuran kinerja, alat kesehatan tersebut dinyatakan : | [8 empty] | Tidak OK
| 1 | Kinerja | Tidak OK
| 2 | Keselamatan listrik | OK
L. | Saran
Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan/atau mempublikasikan seluruh atau sebagain isi dari lembaran kerja ini tanpa ijin tertulis dari PT.Sinko Prima Alloy.Sertifikat ini sah bila dibubuhi cap PT.Sinko Prima Alloy dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.