| No | Gambar |  | Penjelasan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2. 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 |  |  | Siapkan : Unit NIBP tube NIBP CUFF Orang Dewasa NIBP CUFF Anak NIBP CUFF Bayi SPO2 Dewasa SPO2 Anak SPO2 Bayi Kabel Extantion Kabel ECG Kabel Temperature Kabel Power Kabel Grounding Roll paper |
| 2. 2.1 2.2 |  |  | Pasang kabel power pada soket AC PM 9000 dan hubungkan ke jala-jala PLN Pasang kabel grounding pada PM 9000 dan hubungkan pada grounding Tekan tombol Power (ON) |
| 2.3 |  |  | Tunggu beberapa saat hingga tampil seperti gambar disamping |
| 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 |  |  | Pasang NIBP tube pada soket NIBP pada PM 6500 Pasang ujung lain NIBP tube pada niple Cuff Pasang Cuff pada lengan pasien: Cuff Adult untuk Dewasa Cuff Child untuk Anak Cuff Neonatal untuk Bayi Tekan Tombol Start Maka akan muncul hasil pengukuran tekanan darah pasien |
| 4. 4.1 4.2 |  |  | Pasang Kabel ECG pada soket ECG pada PM 9000 Bersihkan dekat pundak, bagian bawah perut dan dada pada pasien dengan kapas alkohol. Kemudian oleskan gel pada tubuh yang akan diletakkannya elektroda tersebut, Kemudian pasang kabel pasien pada masing masing disposible elektroda dan pasang pada pasien sesuai dengan: R: dipasang dekat pundak kanan L: dipasang dekat pundak kiri F: dipasang pada bagian bawah perut sebelah kiri N: dipasang pada bagian bawah perut sebelah kanan C: ditempatkan pada dada Maka layar monitor akan menampilkan hasil pengukuran ECG (BPM dan Respirasi) pasien |
| 5. 5.1 5.2 5.3 |  |  | Pasang kabel temperature pada soket temp Letakkan sensor suhu pada tubuh pasien (seperti: ketiak, lipatan tangan dsb) Maka layar monitor akan menampilkan hasil pengukuran suhu pasien |
| 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 |  |  | Pasang Probe kabel Spo2 dewasa tersebut pada soket Spo2 pada PM 9000 Pasang SPO2 Adult untuk Dewasa Pasang SPO2 Child untuk Anak Pasang SPO2 Neonatal untuk bayi Maka layar monitor akan menampilkan hasil pengukuran PR dan persentase O2 pasien |
| 7. |  |  | Setelah selesai memonitor pasien lepas semua accessories dari tubuh pasien dan bersihkan tubuh pasien dari gel (pada bagian yang tertempel Electrode) kemudian tekan tombol power untuk mematikan unit |
| Pengaturan Settingan |  |  |  |
|  | Masing-masing parameter pada tampilan depan LCD |  |  |
| No. | Gambar |  | Penjelasan |
| 1. | NIBP |  | Arahkan Cursor dengan memutar scrol tengah PM 9000 Arahkan pada NIBP Kemudian tekan scrol tengah untuk OK Maka akan muncul seperti gambar, mulailah penyetingan dengan menekan(untuk OK) dan memutar (untuk mengarahkan) scroll tengah. - ALM ON/OFF untuk mengaktifkan/mematikan Alarm - ALM LEV HIGH/MED/LOW untuk pengaturan level data ketika Alarm - ALM REC ON/OFF untuk mengaktifkan/mematikan perekaman alarm - SYS ALM HIGH untuk setting alarm batas atas nilai pengukuran systole - SYS ALM LOW untuk setting alarm batas bawah nilai pengukuran systole - MEAN ALM HI untuk setting alarm batas atas nilai pengukuran mean(rata-rata) - MEAN ALM LOW untuk setting alarm batas bawah nilai pengukuran mean (rata-rata) - DIA ALM HI untuk setting alarm batas atas nilai pengukuran diastole - UNIT mmHg/KPa untuk pengaturan satuan NIBP - INTERVAL untuk pengaturan waktu interval pompa otomatis atau manual -Settingan continual untuk pemompaan secara otomatis berulang-ulang (terus menerus). -DEFAULT untuk mengembalikan pada settingan awal ( Default Factory Config untuk mengembalikan settingan sesuai dengan settingan pabrik dan Default User Config untuk mengembalikan settingan sesuai dengan settingan user(pemakai)). -RESET untuk mengembalikan settingan Continual menjadi manual kembali. Calibrate untuk kalibrasi internal NIBP. -EXIT untuk keluar. |
| 2. | TEMP |  | Arahkan Cursor dengan memutar scrol tengah PM 9000 Arahkan pada TEMP Kemudian tekan scrol tengah untuk OK Maka akan muncul seperti gambar, mulailah penyetingan dengan menekan (untuk OK ) dan memutar (untuk mengarahkan) scroll tengah. - ALM ON/OFF untuk mengaktifkan/mematikan Alarm - ALM LEV HIGH/MED/LOW untuk pengaturan level data ketika Alarm - ALM REC ON/OFF untuk mengaktifkan/mematikan perekaman alarm - T1 HI untuk pemilihan batas atas nilai pengukuran suhu 1 - T1 LO untuk pemilihan batas bawah nilai pengukuran suhu 1 - T2 HI untuk pemilihan batas atas nilai pengukuran suhu 2 - T2 LO untuk pemilihan batas bawah nilai pengukuran suhu 2 - TD untuk pemilihan batas selisih suhu antara suhu 1 dan 2 - UNIT C/F untuk pengaturan satuan temperature -DEFAULT untuk mengembalikan pada settingan awal ( DEFAULT FACTORY CONFIG untuk mengembalikan settingan sesuai dengan settingan pabrik dan DEFAULT USER CONFIG untuk mengembalikan settingan sesuai dengan settingan USER(pemakai)). -EXIT untuk keluar. |
| 3. | SPO2 |  | Arahkan Cursor dengan memutar scrol tengah PM 9000 Arahkan pada SPO2 Kemudian tekan scrol tengah untuk OK Maka akan muncul seperti gambar, mulailah penyetingan dengan menekan (untuk OK) dan memutar (untuk mengarahkan) scroll tengah. - SPO2 ALM ON/OFF untuk mengaktifkan/mematikan Alarm SPO2 - ALM LEV HIGH/MED/LOW untuk pengaturan level data ketika Alarm - ALM REC ON/OFF untuk mengaktifkan/mematikan perekaman alarm - SPO2 ALM HI untuk setting alarm batas atas nilai pengukuran SPO2 - SPO2 ALM LO untuk setting alarm batas bawah nilai pengukuran SPO2 - PR ALM ON/OFF untuk untuk mengaktifkan/mematikan Alarm PR (Pulse Rate) - PR ALM HI untuk setting alarm batas atas nilai pengukuran PR (Pulse Rate) - PR ALM LO untuk setting alarm batas bawah nilai pengukuran PR (Pulse Rate) - SWEEP untuk pengaturan kecepatan pengambilan sadapan pasien yang akan ditampilkan berupa grafik dengan pilihan kecepatan: 12.5,25,50 mm/s -DEFAULT untuk mengembalikan pada settingan awal ( DEFAULT FACTORY CONFIG untuk mengembalikan settingan sesuai dengan settingan pabrik dan DEFAULT USER CONFIG untuk mengembalikan settingan sesuai dengan settingan user(pemakai)). EXIT untuk keluar. |
| 4. | ECG |  | Arahkan Cursor dengan memutar scrol tengah PM 9000 Arahkan pada ECG Kemudian tekan scrol tengah untuk OK Maka akan muncul seperti gambar, mulailah penyetingan dengan menekan dan memutar scroll tengah. - HR ALM ON/OFF untuk mengaktifkan/mematikan Alarm HR(Heart Rate) - ALM LEV HIGH/MED/LOW untuk pengaturan level data ketika Alarm - ALM REC ON/OFF untuk mengaktifkan/mematikan perekaman alarm - ALM HI untuk setting alarm batas atas nilai pengukuran HR (Heart Rate) - ALM LO untuk setting alarm batas bawah nilai pengukuran HR (Heart Rate) - LEAD TYPE untuk pengaturan banyak lead pada kabel ECG yang digunakan (3/5 lead) - SWEEP untuk pengaturan kecepatan pengambilan sadapan pasien yang akan ditampilkan berupa grafik dengan pilihan kecepatan: 12.5,25,50 mm/s - EXIT untuk keluar Untuk pengaturan Grafik ECG yang ditampilkn pada layar dan sensitivitas Arahkan kursor dengan memutar scrol tengah PM 9000 ECG I Kemudian tekan scrol tengah untuk OK Putar scrol tengah untuk pemilihan grafik ECG yang akan ditampilkn pada layar Setelah tampil sesuai settingan yang diinginkan Tekan scrol tengah kembali untuk OK, Lakukan hal yang sama untuk penyetingan sensitivitas dengan cara arahkan pada x1. |
| 5. | RESP |  | Arahkan Cursor dengan memutar scrol tengah PM 9000 Arahkan pada RESP Kemudian tekan scrol tengah untuk OK Maka akan muncul seperti gambar, mulailah penyetingan dengan menekan dan memutar scroll tengah. - ALM ON/OFF untuk mengaktifkan/mematikan Alarm Respirasi - ALM LEV HIGH/MED/LOW untuk pengaturan level data ketika Alarm - ALM REC ON/OFF untuk mengaktifkan/mematikan perekaman alarm - ALM HI untuk setting alarm batas atas nilai pengukuran respirasi - ALM LO untuk setting alarm batas bawah nilai pengukuran respirasi -SWEEP untuk pengaturan kecepatan pengambilan sadapan pasien yang akan ditampilkan berupa grafik dengan pilihan kecepatan: 12.5,25,50 mm/s -WAVE AMP untuk pengaturan panjang gelombang dari grafik respirasi - EXIT untuk keluar |
| * | Fungsi Masing-masing Tombol |  |  |
| 1. | MENU |  |  |
| No. | Gambar |  | Penjelasan |
|  |  |  | Tekan tombol MENU untuk melakukan penyetingan Maka akan tampil seperti gambar disamping, mulailah pengaturan Arahkan kursor dengan cara putar scroll tengah Tekan scroll tengah untuk OK |
| 1.1 | PATIENT SET UP |  |  |
|  |  | Pilih PATIENT SETUP Maka akan muncul seperti gambar disamping, isi data pasien (dengan memutar scroll tengah (untuk mengarahkan) dan tekan scroll tengah (untuk menyetujui(OK)) kemudian arahkan kursor (putar scroll tengah) dan klik (tekan scroll tengah) SAVE untuk menyimpan data atau DELETE untuk menghapus data. Kemudian EXIT untuk keluar. |  |
| 1.2 | DEFAULT |  |  |
|  |  | Pilih Default Maka akan muncul Pilihan : - FACTORY DEFAULT ADU CONFIG untuk mengembalikan settingan sesuai dengan settingan Adult (orang dewasa) dari pabrik - FACTORY DEFAULT PED CONFIG untuk mengembalikan settingan sesuai dengan settingan Pediatric (anak) dari pabrik - FACTORY DEFAULT NEO CONFIG untuk mengembalikan settingan sesuai dengan settingan Neonatal (bayi) dari pabrik - USER DEFAULT ADU CONFIG untuk mengembalikan settingan sesuai dengan settingan Adult (orang dewasa) dari user (pengguna) - USER DEFAULT PED CONFIG untuk mengembalikan settingan sesuai dengan settingan pediatric (anak) dari user (pengguna) - USER DEFAULT NEO CONFIG untuk mengembalikan settingan sesuai dengan settingan Neonatal (bayi) dari user (pengguna) |  |
|  |  | Setelah pemilihan settingan Default, Klik SAVE THIS CONFIG AS USER DEF CONFIG atau EXIT, maka akan muncul gambar seperti disamping. Arahkan kursor dan klik pada YES untuk setuju atau NO untuk membatalkan settingan dan keluar. |  |
| 1.3 | TREND GRAPH |  |  |
|  |  |  | Pilih TREND GRAPH Maka akan tampil seperti gambar disamping, arahkan pada parameter select (dengan memutar scroll tengah), lalu klik dengan menekan scroll tengah dan putar kembali scroll tengah untuk pemilihan parameter untuk menampilkan grafik dari parameter yang diinginkan dan klik OK dengan menekan scroll tengah kembali. Maka akan tampil hasil grafik dari pembacaan parameter tersebut. Tekan dan putar scroll tengah tepat pada L-RIGHT untuk menggeser grafik dan zoom untuk membesarkan dan mengecilkan grafik. RESOLUTION untuk melihat grafik pada waktu tertentu pengambilan data. EXIT untuk keluar |
| 1.4 | TREND TABLE |  |  |
|  |  |  | Pilih TREND TABLE |
|  |  |  | Maka akan tampil seperti gambar disamping, menampilkan table hasil pembacaan masing-masing parameter pada waktu tertentu. EXIT untuk keluar. |
| 1.5 | NIBP RECALL |  |  |
|  |  |  | Pilih NIBP RECALL |
|  |  |  | Maka akan tampil seperti gambar disamping (berupa hasil pengukuran NIBP beserta waktu dan tanggal pengambilan datanya). Pada tampilan tersebut terdapat Unit untuk setting satuan mmHg / KPa, UP/DOWN untuk mengarahkan pada data yang pertama hingga data terakhir yang diambil. REC untuk melakukan pencetakan data. (Untuk mengarahkan kursor dengan cara memutar scroll tengah dan untuk mensetujui settingan/akan memulai settingan tekan scroll tengah). Exit untuk keluar. |
| 1.6 | ALARM RECALL |  |  |
| 1.6.1 1.6.2 |  |  | Pilih ALARM RECALL Maka akan tampil seperti gambar disamping, untuk melihat dari isi physiological alm recall atau technical alm recall yakni dengan memutar scroll tengah (untuk mengarahkan) dan tekan scrool tengah (untuk menyetujui pilihan(OK)). Exit untuk keluar. Klik Physiological alm recall maka akan tampil seperti gambar disamping. Berupa tanggal dan waktu mulai dan berakhirnya alarm recall Klik Alarm Recall dan akan muncul seperti gambar disamping (berupa grafik hasil pengukuran masing-masing parameter yang terdapat tanggal serta waktu selama pengambilan data) . L-RIGHT untuk menggeser grafik. UP/DOWN untuk melihat grafik yang ada dibawah/atas dan tidak terlihat dilayar. REC untuk mencetak grafik. Dan Exit untuk keluar. Klik technical alm recall maka akan tampil seperti gambar disamping. Berupa tanggal dan waktu ketika masing-masing parameter mati (OFF) . UP/DOWN untuk mengarahkan ke atas dan ke bawah untuk melihat data yang tidak terlihat pada layar. Exit untuk keluar. |
| 1.7 | SYSTEM SETUP |  |  |
|  |  |  | Pilih SYSTEM SETUP Maka akan menampilkan banyak settingan |
| 1.7.1 |  |  | Pilih Face Select untuk pengaturan tampilan Maka akan tampil banyak pilihan ptampilan seperti gambar disamping. Klik tampilan yang diinginkan kemudian klik Exit untuk keluar. |
| 1.7.2 |  |  | Pilih WAVE SETUP untuk pengaturan letak gelombang masing masing parameter Maka akan tampil seperti gambar disamping, klik dan pilih penempatan lead pada masing-masing parameter. EXIT untuk keluar |
| 1.7.3 |  |  | Pilih WAVE SELECT untuk pemilihan gelombang yang ingin ditampilkan pada layar Maka akan tampil seperti gambar disamping, pilih dan klik masing-masing paremeter yang ingin ditampilkan gelombangnya pada layar hingga muncul tanda centang. EXIT untuk keluar. |
| 1.7.4 |  |  | Pilih PARAM SETUP untuk penempatan masing-masing parameter dan untuk settingan warnanya Maka akan tampil seperti gambar disamping, klik dan pilih parameter yang ingin diletakkan pada masing-masing nomor tersebut kemudian klik dan pilih warna yang diinginkan untuk masing-masing parameter tersebut |
| 1.7.5 |  |  | Pilih PARAM SELECT untuk pemilihan parameter yang ingin ditampilkan hasil pengukurannya Maka akan tampil seperti gambar disamping, klik masing-masing parameter yang ingin ditampilkan hingga muncul tanda centang. Exit untuk keluar. |
| 1.7.6 |  |  | Pilih TIME SETUP untuk setting waktu dan tanggal Maka akan tampil seperti gambar disamping, mulailah penyetingan tanggal dan waktu dengan klik dan pilih angka sesuai yang diinginkan. SAVE SET untuk menyimpan settingan kemudian EXIT untuk keluar. |
| 1.7.7 |  |  | Pilih ALARM SETUP untuk setting alarm Maka akan tampil seperti gambar disamping, klik dan pilih settingan. ALARM VOL untuk pengaturan volume alarm (keras tidaknya alarm) ALM REC TIME untuk pengaturan waktu lamanya perekaman alarm ALM PAUSE TIME untuk pengaturan waktu lamanya Alarm berhenti berbunyi ketika ditekan silent ALM TYPE untuk pemilihan type alarm yang digunakan KEYVOL untuk pengaturan volume suara tombol (keras tidaknya suara tombol) |
| 1.7.8 |  |  | Pilih RECORD Maka akan tampil seperti gambar disamping, -REC WAVE 1 dan REC WAVE 2 untuk pemilihan parameter yang akan di print/dicetak (dengan menekan tombol REC) -RT REC TIME 8s/CONTINUAL untuk pemilihan print secara biasa atau print secara terus menerus -TIMING REC TIME untuk pengaturan waktu jeda dalam melakukan print kembali secara otomatis -REC RATE untuk print hasil sadapan yang diambil sesuai besar kecepatan (mm/s) pada settingan |
| 1.8 | VERSION |  |  |
|  |  |  | Pilih VERSION untuk melihat Versi dari PM 9000 Maka akan tampil seperti gambar disamping (berupa Versi dari PM 9000 produksi kami) |
| 1.9 | DEMO MODE |  |  |
|  |  |  | Pilih DEMO mode Untuk Demo Mode Masukkan password 2888 kemudian klik Confirm untuk menyetujui dan Exit untuk keluar |
| 2. | MAIN |  |  |
|  |  |  | Tekan tombol Main untuk keluar dari Menu (kembali pada tampilan layar depan) |
| 3. | SILENT |  |  |
|  |  |  | Tekan tombol Silent Untuk menghentikan bunyi Alarm |
| 4. | PRINT |  |  |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 |  | Pasang roll paper pada printer sesuai dengan gambar disamping Tekan tombol REC/STOP untuk melakukan print hasil pengukuran kedua parameter (pengaturan pada record yang terletak didalam system setup) kemudian untuk menghentikan sebelum akhir (memutus proses print yang dilakukan) tekan tombol REC/STOP kembali Tekan tombol Freeze untuk melakukan print parameter sesuai dengan settingan yang dilakukan Maka akan tampil seperti gambar disamping, lakukan pemilihan parameter yang ingin diprint. Kemudian pilih REC untuk melakukan print hasil pengukuran parameter tersebut. EXIT untuk keluar. Maka hasil Print akan keluar |  |

PT. SINKO PRIMA ALLOY

Alamat: Tambak Osowilangon Permai Blok E7-E8, Surabaya

Indonesia 60191

Tel : +62-31-7482816

Fax: +62-31-7482865

E-mail: indoelitech@gmail.com

Website: http://www.indoelitech.com

SPA-PP/PROD-09.020517.01